职业病健康体检检查配套设备参数

一、紫外可见分光光度计技术参数

（一）主要特点

- 1、采用8英寸彩色触控液晶显示器，操作灵活方便。

- 2、采用比例双光束光路结构，并配置高性能 “闪耀全息光栅”的低杂散光高分辨率的单色器，具有出众的光学精度、测量准确性、重现性和稳定性，具有超群的性价比。

- 3、独特的自动调整“ 0 ”调整“ 100 ”，自动8孔样品架。

- 4、具有全波段扫描（限S款）、 分波段扫描（限S款）、 动力学时间扫描，以及GOTOλ、线性回归、浓度直读、峰谷检测等各种高级功能。

- 5、具有 USB 接口， 结合UVwin8 紫外光谱软件，可直接与PC机交互，强化了仪器的检测数据、扫描图谱等处理功能，实现了测试文档的海量存储，为用户二次开发提供了便利。

- 6、先进的断电保护措施，可记忆测的数据、扫描图谱、回归方程以及仪器修正值等，并实现了开机快速初始化进入测试状态。

- 7、仪器采用高能量的进口长寿命法兰盘定位氘灯，进口OSRAM 钨灯。当仪器氘灯必须更换时，只需卸装两枚法兰盘定位螺丝，即可保证灯源处于最佳位置，无须繁琐的光路调整。

（二）技术参数

1、 测光方式： 比例双光束

2、 单色器： Czerny - Turner

3、焦距： 160mm

4、光栅： 1200 线/mm

5、 检测器： 进口接收器

6、光谱带宽： 2nm

7、波长设定： 触控屏输入

8、波长范围： 190 ~ 1100nm

9、 波长准确度： ±0.3nm

10、波长重复性： ≤ 0.1nm

11、波长扫描速度： 快、中、慢 （限S款）

12、光源切换波长： 340nm

13、杂散光： ≤ 0.03% (T) （在220nm处，以Nal测定）（在360nm处，以NaNO2测定）

14、光度范围：  0.0 ~ 200.0% T

-0.301 ~ 4.000A

0.000 ~ 9999C

15、 光度准确度：±0.3%T

±0.002Abs（0 ~ 0.5A）

±0.004Abs（0.5 ~ 1A）

16、 光度重复性：≤ 0.15%T

0.001Abs（0 ~ 0.5A）

0.002Abs（0.5 ~ 1A）

17、 基线平直度： ≤±0.0015A (200nm ~ 1090nm) （限S款）

18、噪声： 0.15%T

19、基线漂移： 0.0009Abs/0.5h（限S款） （开机2h后，250nm和500nm处）

二、PH计技术参数

（一）主要特点

- 智能操作系统，具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能；

- 支持电极管理，最多可管理5支pH电极，每支电极可保存20套校正记录；支持校准编辑功能，方便校准；

- 3种读数模式：Smart-Read：“快、中、严，自定义”多种平衡条件可选；Timed-Read：定时终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式可选；Cont-Read：清晰掌握样品的连续变化过程；

- 自动识别GB、DIN、NIST等25种缓冲溶液，允许用户创建自己的pH标液；支持自动1-6点校准；支持手动/自动温补；

- 支持最多存贮100套测量方法；

- 支持存贮1000套测量结果，符合GLP规范；具有数据统计功能，允许用户将测量结果进行统计、查阅、分析、比较、保存；

- 支持USB、RS232连接PC、串口打印机；允许打印输出测量结果；

- 支持中英文语言；支持固件升级，支持U盘热插拔；支持直接连接自动进样器。

（二）技术参数

| 仪器级别 |  | 0.001级 |
| --- | --- | --- |
| 测量参数 |  | pH值、mV（ORP）、温度值 |
| 测量范围 | pH | （-2.000～20.000）pH |
|  | mV | （-2000.00～2000.00）mV |
|  | 温度 | （-5.0～130.0）℃ |
| 分辨率 | pH | 0.001pH |
|  | mV | 0.01mV |
|  | 温度 | 0.1℃ |
| 基本误差 | pH | ±0.002pH |
|  | mV | ±0.03%FS |
|  | 温度 | ±0.1℃ |
| 稳定性 |  | （±0.002pH±1个字）/3h |

（三）主要功能

- 1、显示屏：7寸彩色触摸屏

- 2、温度补偿：手动/自动（－5.0～105.0）℃

- 3、标定方式：一点、两点或多点标定（最多6点）

- 4、数据储存：1000套

三、分析天平技术参数

1，原装天平。

2，可读性：0.01/0.1mg；最大称量值： 82/220g；

3，最大称量值重复性（s)： ±0.05/0.1mg；

4，线性：±0.1mg/0.2mg；

5，称盘尺寸：φ80mm ；

6，外型尺寸（W×D×H)(mm) :217×356×338。

性能：

1，使用世界领先的单体模块传感器UniBloc。与原来的传感器相比，零部件数为1/70。不使用螺丝和簧片的均一构造，使【响应性】和【温度特性】大幅提高，简单和小型化使【抗冲击性】提高。实现了即使长时间使用的信赖性和高质量测定的稳定性。

2，采用机械组件的密封结构、彻底抑制了过去的天平难以抑制的因风对流而产生的摇晃。即使在通风柜内也能比过去更稳定地使用。

3，内装“PSC”全自动校准功能，遇有室温变化影响灵敏度时，天平感知室温变化，自动开始校准；

4，使用定时校准功能，实现稳定的灵敏度。

5，内装“直通视窗”功能，连接只需1根电缆。不需安装任何软件。数据可输送至Windows的应用程序；

6，也可进行比重测定。与比重测定器具（选购件）配套可作比重计使用。

7，顺畅的门的开关，使称量作业轻松愉快。门装卸简单便于清扫。而且门轨装卸简便可进行更换；

8，内置RS-232C，数据I/0，键盘等通讯接口，方便连接打印机、电脑、键盘等外围设备

9，具有不同的称量模式，满足不同称量环境要求；

10，具有间隔定时输出、个数测定、单位换算、公式称量、模拟显示等内置应用程序

11，电源：交流电。

配置：标准配置。

四、可控温加热板参数

（一）特点：

1.实时温度值显示、倒计时显示。

2.加热平台最高温度可达350℃。

3.不锈钢加热平台，拥有高性能的加热器件，高精度的温控器，内置超温保护装置。

4.平台表面采用纳米陶瓷工艺，耐磨，耐腐蚀。

5.可使用外置PT1000温度传感器，实现对样品的精确控温*。

6.体积小，重量轻，操作简便，使用寿命长。

7.当盘面温度超过50℃时，红色流水灯亮起，提醒盘面温度过热，保护操作者安全。

（二）正常工作条件

1.使用环境温度：0℃~35℃

2.相对湿度：≤70%

3.使用电源：AC220V/50—60HZ

（三）参数

1.温度设置范围：0℃~350℃

2.控温范围：室温+5℃~350℃

3.时间设置：1min~99h59min/∞

4.控温精度：±1°C (@<100°C)，±1%(@>100°C)

5.显示精度：≤1℃

8.最大搅拌量（H2O)	：≥3L

9.平台尺寸	：≤142x142mm

10.熔断器：250V  3A  Ф5×20

11.外形尺寸（mm)：≤293x186x107mm

12.重量：≤2.5kg

五、原子吸收分光光度计（石墨炉火焰氢化物发生器一体机）

（一）仪器描述：

- 主要用于金属元素的检测分析。

（二）工作环境

2.1使用温度范围：11°C～34°C

2.2使用湿度范围：21%～81%（如果温度超过 30°C，湿度应该小于 70%）

（三）技术指标

3.1测光系统

3.1.1★光学系统：火焰：光学双光束 ，石墨炉：电子双光束 ，光学双光束/电子双光束自动切换，三维全反射聚焦光学系统（无透镜聚焦）

3.1.2★测定波长范围：185～900 nm

3.1.3分光系统：象差校正型切尼尔-特纳装置

3.1.4基线稳定性：≤0.004Abs/30min

3.1.5★谱带宽：0.1，0.2,0.4,0.7,1.0，2.0nm（6档自动切换）

3.1.6▲燃烧器/石墨炉切换：火焰/石墨炉一体机，自动切换

3.1.7★背景校正方式：快速氘灯法（BGC-D2）和快速自吸收法（BGC-SR）两种方式均用于火焰和石墨炉分析。火焰分析和石墨炉分析均能够对185～900 nm全波段进行背景校正。

3.1.8检测器：高灵敏度光电倍增管

3.1.9光栅刻线数：1800 lines/mm

3.1.10波长重现性：≤0.1nm

3.1.11波长准确度：≤±0.2nm

3.1.12分辨率：0.1nm

3.2灯

3.2.1★灯座数量：8 灯座（其中有两个灯座既可用于普通空心阴极灯，也可用于高性能空心阴极灯）

3.2.2点灯方式：Emission, Non-BGC, BGC-SR, BGC-D2，D2

3.2.3高性能空心阴极灯座：2只（可安置于8灯座上指定位置），高性能空心阴极灯最佳辅助电流自动优化设定。

3.2.4点灯时间管理：可选择时间、电流×时间两种方式

3.3火焰分析

3.3.1燃烧头型式：空冷预混合型

3.3.2喷雾器：Pt-Ir 毛细管，特氟隆喷嘴，陶瓷制撞击球，可使用氢氟酸

3.3.3位置调节：前后上下位置自动调节，自动搜索最优燃烧器高度；

2.3.4▲气体控制：燃气流量自动设定（0.1L/min步长）,最佳气体流量自动检索。

3.3.5燃烧头：纯鈦制品，10cm缝长

3.3.6雾化室：经特殊处理的聚丙烯材料制，耐腐蚀，雾化效率高

3.3.7灵敏度值：2μg/mL Cu的吸光度≥0.30Abs

3.3.8安全措施：气体泄漏自动检查，Air-C2H2 火焰优先点火， C2H2流量监视器（光传感器），Air/N2O自动切换，防止易燃气体泄漏和燃烧器误使用装置，压力监视器防止异常压力时的回火， 瞬时停电自动检测安全熄火，排水槽水位监视器防止回火

3.3.9检出限：Cu不大于0.004μg/mL

3.3.10重现性：Cu相对标准偏差不大于1%

3.4石墨炉分析

3.4.1加热控制方式：灰化阶段开始光控方式，数字式PID技术防止过热。

3.4.1.1原子化：光学温度控制方法

3.4.1.2灰化：光学温度控制方法

3.4.1.3干燥：数字式电流控制（具有自动温度校正功能）

3.4.1.4★灵敏度测定方式：原子化阶段停气过程采用减压阀，延长原子蒸汽停留时间，提高灵敏度。

3.4.2★升温速率：最大升温速度≥3000℃ /秒

3.4.3加热温度范围：室温～3000℃

3.4.4加热条件设定

3.4.4.1级数：20等级

3.4.4.2炉内浓缩：20次

3.4.4.3升温程序最优化：具备升温程序自动最优化功能

3.4.4.4内气体种类：2种，系统自动切换

3.4.4.5加热方式：RAMP/STEP

3.4.4.6灵敏度方式设定：具备高灵敏度方式设定

3.4.4.7内气流量：0～1.50L/min, 0.01L/min 可调

3.4.5灵敏度值：Pb 不大于1.0pg

3.4.6安全措施：冷却水流量监视器，气体压力监视器，防止电流过载装置（遮断器和光传感器的双重确认），石墨炉区域冷却确认

3.5自动进样用于火焰和石墨炉分析

3.5.1★火焰和石墨炉通用规格：一台自动进样器主机既可用于火焰分析也可用于石墨炉分析

3.5.1.2最大样品个数：试剂用8个  样品60个（都可以随机编排）

3.5.1.3功能：原点检测功能；自动清洗功能；自诊断功能；随机编排

3.5.1.4喷管清洗：溶剂排出方式（石墨炉测定时） 溶剂吸引方式（火焰测定时）

3.5.1.5样品容器：样品容器16mL（火焰专用试管）或 2mL（石墨炉专用样品小瓶），试剂容器20ml  溶剂容器2000ml；

3.5.1.6清洗液瓶：2L

3.5.2石墨炉专用规格

3.5.2.1采样功能：稀释功能  试剂添加功能

3.5.2.2交叉污染：清洗口0.00001以下    混合口0.00001以下

3.5.2.3进样量：2～80 μL

3.5.2.4混合口清洗：溶剂排出方式、样品共洗方式

3.5.2.5添加试剂数：最多4液体，可设定样品、试剂的进样顺序（非混合时）

3.5.2.6注射器：250 μL

3.5.2.7重现性：1% R.S.D(20μL时）

3.5.2.8混合功能：使用混合口、可混合最大容量为600μL，可混合液体数： 工作曲线法：最多5液体 ，标准加入法：最多6液体

3.5.2.9★自动稀释再测定：根据工作曲线对未知样品的结果进行判断。能够外延法时，根据进入工作曲线的范围自动计算稀释倍数进行稀释。不能外延法时，稀释倍数一律为10倍

3.6数据处理

- 6.1软件环境：

- Microsoft Windows 7 Professional (32位）

3.6.2测定方式：火焰吸收法，火焰微量进样调法，石墨炉法

3.6.3参数设定：通过WizAArd软件设置

3.6.4重复测定：最多20次。平均值、偏差（SD)、变异系数（RSD）表示。通过指定SD值、RSD值消除异常值

3.6.5灵敏度漂移校正：根据灵敏度监视自动校正工作曲线

3.6.6多任务功能：测试进行中能够使用文字编辑等软件

3.6.7顺序/结果显示：MRT 工作表

3.6.8QA/AC：相关系数、LCS、SPK、样品上限、%RSD

3.6.9浓度变换方式：工作曲线法（可选择1次、2次、3次式）； 标准加入法及简易标准加入法（1次式）

3.6.10基线校正：电子双光束基线漂移校正法（石墨炉）

3.6.11表数据处理功能：通过输入采样量、稀释因子、定容量、系数进行最终浓度计算

3.6.10条件读取：具有模板功能

3.6.11结果打印：汇总报告

3.6.12电子记录：注册ID /密码管理，按使用者级别的使用权限管理、日志记录、数据检查跟踪、电子签名。

3.6.13随机资料中英文操作手册，厂家随机提供的应配附件、备件、专用工具、消耗品。

（四）技术服务

# 4.1维修服务：要求该产品厂家在广州市设有固定的维修站及分公司，在广州市内有常驻专业维修工程师，能提供及时有效的售后服务。维修站在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题在48小时内、重大问题在一周内解决或提出明确解决方案。

# ▲4.3生产厂家在广州的自有同品牌实验室拥有CNAS和CMA认证证书，可以提供委托测试服务为优先。

# ▲4.4生产厂家可在广州的分析实验室中提供免费预约使用显微成像原位质谱仪、DTG热重/差热同步测定仪、三重四极杆气质联用仪、单极液质联用仪、单极气质联用仪、三重四极杆液质联用仪、氨基甲酸酯柱后衍生系统、超临界液相色谱仪、超高压液相色谱仪、总有机碳分析仪、气相色谱仪、紫外可见近红外分光光度计、红外光谱仪、显微红外光谱仪、手持便携式拉曼光谱仪、荧光分光光度计、全自动前处理液相一气相色谱质谱在线联用仪、高效液相色谱与电感耦合等离子体质谱联用仪等仪器的使用为优先。

# 4.5生产厂家在广州市拥有2间或以上自有的同品牌的分析仪器展示和应用方法开发实验室。

六、氢化物发生原子荧光光度计技术参数

1.仪器灯位数：可同时安装2支元素灯，一体化蔽光同步配置。

2.可双通道同时检测，实现一次进样同时检测两个元素的含量。

3.原子化器高度无需调节，自动点火。

4.进样系统：100位以上三维矩阵式全自动进样器；具有主动洗针功能，避免高浓度样品带来的交叉污染；工作过程中可更换样品盘，提高工作效率。

5.双蠕动泵配置，具有自动定标功能。

6.反应器采用特殊材质3D打印技术制成，死体积小，保证样品充分反应。

7.具有氩气低气压自动提示报警功能及防回火的气路保护装置。

8.关机时自动切断气源，做样时气路自动开启，有效节约氩气消耗量。

9.仪器状态指示灯用不同颜色实时显示仪器关机、待机、工作等不同状态。

七、气相色谱仪技术参数

（一）配置要求：

1.1气相色谱仪主机（带FID检测器及分流/无分流进样口、AFC/APC载气控制）：1台；

1.2气路附件；1套

1.3色谱工作站1套；

1.4自动进样器：1套；

1.6毛细管柱：1根

1.7氢气发生器；1台

1.8 空气压缩机；1台

1.9商务电脑及打印机：1套

（二）快速加热和冷却的柱温箱

2.1 柱箱温度：室温以上4℃ ～ 450℃（使用液态CO2时可达-45℃，液氮可达-90℃）

2.2程序升温：20阶21平台

★2.3 最大升温速率：≥250℃/min，以0.01℃/min增加。（主机标配，无须添加任何附件）

2.4温度设定精度：0.1℃

2.5控温精度：0.01℃

2.6温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃

▲2.7冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（须提供厂家盖章证明文件）

2.8具有柱温箱温度的自动保护功能。

2.9最大运行时间：9999.99分钟

（三）进样单元：

最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的电子流量控制系统控制（AFC）。

1. 分流/不分流进样口

1.1  最高温度：420℃

★1.2  配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能

支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及恒

线速度控制功能

1.3  标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量

1.4  压力设定范围：0 ～ 1015 kPa（相当于0-147 psi）

1.5  压力程序比率设定范围：-400 ～ 400 kPa/min

1.6  压力程序：7阶

1.7  分流比设定范围：0 ～ 9000

1.8  流量设定范围：0～1250mL/min

（四）检测器单元

★4.1可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由先进的压力控制系统控制（APC），检测器的数据采集速率是250Hz（4ms）。

4.2 氢火焰离子化检测器（FID）

2.1 最高使用温度：450℃

2.2 自动点火功能

★2.3 检测限：1.5×10-12g/s ( 十二烷 )

2.4 动态范围：107

（五）其他

1. 色谱柱和流路系统

1.1 可安装并使用包括内径0.53mm在内的各规格毛细柱，可选配填充柱，可使用PAH专用柱，PLOT，手性柱等特殊填料色谱柱

★1.2 支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制，两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元，支持三柱三FID同时分析组成气相色谱方法优化系统。

1.3可通过切割少许长度来延长色谱柱使用寿命，污染后无需即刻整体更换

1.4具有室温补偿和自动环境补偿功能

1.5 具有恒定的载气线速度控制功能

2. 面板键盘

★2.1  全中文化的LCD大液晶显示屏支持对进样口、柱温箱、检测器的实时监控，并可实时观测所得的色谱图。

2.2  完全控制所有检测器功能和检测器气体

2.3  实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件

3. 自动进样器

3.1自动进样器单元

3.2.1样品位：≥10位样品盘；

3.2.2进样量范围：0.1~200 uL，10μl 注射器以0.1μl 步进；

3.2.3交叉污染：小于10-4 （使用4种溶剂清洗，测定正己烷中1% 联苯）

3.2.4具有样品优先模式：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定, 而后继续

完成批处理设定。

3.2.5保留时间重复性：<0.0008min

3.2.6峰面积重复性：<1% RSD

（六）数据处理系统

1. 数据采集和数据解析

采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便地进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。

2. 报告制作

高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。

3. 质量控制

高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。

4. 网络化控制

可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。

5. 法规符合性

LabSolutions LC/GC具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪和理由输入等功能，完全符合GxP和FDA 21 CFR Part11或厚生劳动省相关法规的要求。

（七）技术服务

1.维修服务：要求该产品厂家在广州市设有固定的维修站及分公司，在广州市内有常驻专业维修工程师，能提供及时有效的售后服务。维修站在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题在48小时内、重大问题在一周内解决或提出明确解决方案。

2.技术培训：产品生产厂家要在广州市设有固定的分析中心。广州分析中心有该厂家各种型号的最新仪器作为展示和培训用途，并有常驻专业的厂家技术及培训人员。

3.生产厂家在广州的自有同品牌实验室拥有CNAS认证证书和CMA认证证书，可以提供委托测试服务为优先。

▲4 .生产厂家需在广州的分析实验室中提供免费预约使用显微成像原位质谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、DTG热重/差热同步测定仪、三重四极杆气质联用仪、单极液质联用仪、单极气质联用仪、三重四极杆液质联用仪、氨基甲酸酯柱后衍生系统、超临界液相色谱仪、超高压液相色谱仪、总有机碳分析仪、气相色谱仪、紫外可见近红外分光光度计、红外光谱仪、显微红外光谱仪、手持便携式拉曼光谱仪、荧光分光光度计、全自动前处理液相-气相色谱质谱在线联用仪，全自动前处理液相-电感耦合等离子体质谱仪等仪器的使用为优先。（须提供厂家盖章证明文件）